## 校准
序号 | 测量仪器名称 | 状态 | 被测量 | 状态 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度 | 说明
(k=2)
1 | *工具显微镜 | 保持 | 长度 | 保持 | 工具显微镜检定规程 JJG 56 | (0～200)mm | U=0.3µm+4.2×10-6L
2 | *读数、测量显微镜 | 修改 | 长度 | 修改 | 读数、测量显微镜检定规程 JJG 571 | 读数显微镜:(0～8)mm | U=1.5μm
[6 empty] | 测量显微镜:(0～50)mm | U=2.2μm
3 | *投影仪 | 保持 | 长度 | 保持 | 投影仪校准规范 JJF 1093 | (0～200)mm | U=1.4μm
4 | 光学经纬仪 | 修改 | 角度 | 修改 | 光学经纬仪检定规程 JJG 414 | (0～360)° | U＝0.2″
5 | 水准仪 | 保持 | 角度 | 保持 | 水准仪检定规程 JJG 425 | (-25～+25)″ | U＝3.0″
6 | 量块 | 保持 | 长度 | 保持 | 量块检定规程 JJG 146 | (0.5～500)mm | U=0.15µm+1.5×10-6L
7 | 钢卷尺 | 修改 | 长度 | 修改 | 钢卷尺检定规程 JJG 4 | 普通钢卷尺:(0～100)m | U=0.1mm+6.7×10-5 L | 只校:普通钢卷尺
8 | 纤维卷尺、测绳 | 修改 | 长度 | 修改 | 纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5 | (0～100)m | U=0.4mm+2.7×10-4 L | 只校:纤维卷尺
9 | *千分尺 | 修改 | 长度 | 修改 | 千分尺检定规程 JJG 21 | 外径千分尺:(0～100)mm | U=1.1μm | 只校:外径千分尺
[6 empty] | 外径千分尺:(100～250)mm | U=2.0μm
[6 empty] | 外径千分尺:(250～400)mm | U=3.0μm
[6 empty] | 外径千分尺:(400～500)mm | U=4.6μm
10 | 内径千分尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 内径千分尺检定规程 JJG 22 | (50～1000)mm | U=1.8µm+5×10-6L
11 | *测量内尺寸千分尺 | 修改 | 长度 | 修改 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411 | 内测千分尺:(5～100)mm | U=2.3μm | 只校:内测千分尺
[6 empty] | 内测千分尺:(100～150)mm | U=3.0μm
12 | *公法线千分尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 公法线千分尺检定规程 JJG 82 | (0～50)mm | U=1.3μm
[6 empty] | (50～100)mm | U=1.7μm
[6 empty] | (100～150)mm | U=2.0μm
13 | *深度千分尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 深度千分尺检定规程 JJG 24 | (0～25)mm | U=1.3μm
14 | *杠杆千分尺、杠杆卡规 | 修改 | 长度 | 修改 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26 | 杠杆千分尺:(0～100)mm | U=1.1μm | 只校:杠杆千分尺
15 | *带表千分尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 带表千分尺检定规程 JJG 427 | (0～100)mm | U=1.1μm
16 | *通用卡尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 | (0～300)mm | U=0.01mm
[6 empty] | (＞300～500)mm | U=0.02mm
17 | *高度卡尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | (0～300)mm | U=0.01mm
[6 empty] | (＞300～500)mm | U=0.02mm
18 | *齿厚卡尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 齿厚卡尺校准规范 JJF 1072 | 模数:(1～50)mm | U=16μm
19 | *指示表 | 保持 | 长度 | 保持 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG 34 | 分度值0.001mm:(0～1)mm | U＝1.8μm
[6 empty] | 分度值0.01mm:(0～10)mm | U＝4μm
20 | *大量程百分表 | 新增 | 长度 | 新增 | 大量程百分表检定规程 JJG 379 | 分度值0.01mm:(0～50)mm | U＝8μm
21 | *内径表 | 保持 | 长度 | 保持 | 内径表校准规范 JJF 1102 | 分度值0.01mm:(2～250)mm | U=4μm
[6 empty] | 分度值0.001mm:(2～250)mm | U=2.6μm
22 | *杠杆表 | 保持 | 长度 | 保持 | 杠杆表检定规程 JJG 35 | 分度值0.01mm:(0～1)mm | U=3μm
[6 empty] | 分度值0.001mm/0.002mm:(0～0.2)mm | U=1.2μm
23 | *深度指示表 | 修改 | 长度 | 修改 | 深度指示表检定规程 JJG 830 | 分度值0.01mm:(0～100)mm | U＝2μm | 只校：深度指示表(分度值/分辨力0.01mm）
[6 empty] | 分辨力0.01mm:(0～100)mm | U＝10μm
24 | 扭簧比较仪 | 保持 | 长度 | 保持 | 扭簧式比较仪检定规程 JJG 118 | 分度值1μm:(-100～+100)μm | U=0.22μm
25 | 机械式比较仪 | 保持 | 长度 | 保持 | 机械式比较仪检定规程 JJG 39 | 分度值1μm:(-100～+100)μm | U＝0.22μm
26 | 平晶 | 修改 | 平面度 | 修改 | 平晶检定规程 JJG 28 | φ(30～100)mm | U＝0.02μm
|  |  | 平行度 | 修改 |  | 平行平晶H:(15.00～91.00)mm | U＝0.34μm
27 | 塞尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 塞尺检定规程 JJG 62 | (0.02～0.10)mm | U＝1.6μm
[6 empty] | (＞0.10～1.00)mm | U=3.4μm
28 | 钢直尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 钢直尺检定规程 JJG 1 | (0～1000)mm | U=0.05mm
[6 empty] | (＞1000～2000)mm | U=0.09mm
29 | 框式水平仪、条式水平仪 | 修改 | 角度 | 修改 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084 | 分度值:(0.02～0.10)mm/m | Urel＝7.0%
30 | 电子水平仪和合像水平仪 | 修改 | 角度 | 修改 | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG 103 | 合像水平仪:(-10～+10)mm/m | U=0.003mm/m | 只校:合像水平仪
31 | *万能角度尺 | 保持 | 角度 | 保持 | 万能角度尺检定规程 JJG 33 | 分值值2′:(0～320)° | U＝2′
32 | 刀口形直尺 | 保持 | 直线度 | 保持 | 刀口形直尺检定规程 JJG 63 | (75～225)mm | U＝0.5μm
[6 empty] | (＞225～300)mm | U＝1.0μm
34 | 试模 | 保持 | 长度 | 保持 | 试模校准规范 JJF 1307 | (20～200)mm | U=0.05mm
[6 empty] | (＞200～500)mm | U=0.1mm
35 | *超声波测厚仪 | 保持 | 长度 | 保持 | 超声波测厚仪校准规范 JJF 1126 | (0.5～200)mm | U=0.06mm
36 | *磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 修改 | 长度 | 修改 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG 818 | H:(0～1250)μm | U=1.0µm+3×10-3H
37 | *焊接检验尺 | 保持 | 长度 | 保持 | 焊接检验尺检定规程 JJG 704 | 主尺:(0～50)mm | U=0.04mm
[6 empty] | 咬边深度尺:(0～30)mm | U=0.03mm
|  |  | 角度 | 新增 |  | 角度样板/测角尺:(30～150)° | U=8′
38 | 试验筛 | 保持 | 长度 | 保持 | 试验筛校准规范 JJF 1175 | (0.020～5)mm | U＝1.8μm
[6 empty] | (＞5～125)mm | U=0.05mm
39 | 光滑极限量规 | 保持 | 长度 | 保持 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 | 塞规D:(1～260)mm | U=0.8µm+1×10-6D
[6 empty] | 环规D:(20～100)mm | U=1.4μm
40 | 表面粗糙度比较样块 | 保持 | 粗糙度 | 保持 | 表面粗糙度比较样块校准规范 JJF 1099 | Ra:(0.012～6.3)μm | Urel=7%
41 | 直角尺 | 修改 | 垂直度 | 修改 | 直角尺检定规程 JJG 7 | 宽座直角尺H:(63～500)mm | U=2µm+7×10-6H | 只校：宽座直角尺、线纹钢直角尺
[6 empty] | 线纹钢直角尺H:(150～500)mm | U=0.06mm
42 | *指示类量具检定仪 | 保持 | 长度 | 保持 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG 201 | 百分表检定仪:(0～25)mm | U=1.0μm
[6 empty] | 千分表检定仪:(0～5)mm | U=0.6μm
[6 empty] | 指示表检定仪:(0～10)mm | U=1.0μm
[6 empty] | 指示表检定仪:(0～50)mm | U=2μm
43 | *平板 | 保持 | 平面度 | 保持 | 平板检定规程 JJG 117 | (160×100～400×400)mm | U=1.1μm
[6 empty] | (＞400×400～630×400)mm | U=1.6μm
[6 empty] | (＞630×400～1000×800)mm | U=2.0μm
[6 empty] | (＞1000×800～1500×1000)mm | U=2.3μm
[6 empty] | (＞1500×1000～2000×1000)mm | U=3.2μm
[6 empty] | (＞2000×1000～3000×2000)mm | U=6.2μm
44 | *生物显微镜 | 保持 | 放大倍数 | 保持 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 | 物镜:(4～100)× | Urel=1.2%
|  |  | 长度 | 保持 |  | (0～10)mm | U=4μm
45 | 圆柱螺纹量规 | 保持 | 长度 | 保持 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345 | 塞规:M(1～100)mm | U=2.8μm
[6 empty] | 塞规:M(>100～160)mm | U=3.6μm
[6 empty] | 环规:M(3～100)mm | U=2.8μm
[6 empty] | 环规:M(>100～160)mm | U=4.2μm
46 | *验光仪 | 保持 | 顶焦度 | 保持 | 验光仪检定规程 JJG 892 | (-20.00～20.00)m-1 | U=0.14m-1
47 | *焦度计 | 保持 | 顶焦度 | 保持 | 焦度计检定规程 JJG 580 | (-25.00～25.00)m-1 | U=0.03m-1
48 | *远视力表 | 保持 | 亮度 | 保持 | 综合验光仪（含视力表）检定规程 JJG 1097 | (80～500)cd/m2 | Urel=7.7%
|  |  | 视标尺寸 | 新增 |  | (1～150)mm | Urel=1.6%
|  |  | 照度 | 新增 |  | (30～1000)lx | Urel=10%
49 | *阿贝折射仪 | 保持 | 折射率 | 保持 | 阿贝折射仪检定规程 JJG 625 | 1.30～1.68 | U=1.1×10-4
50 | *白度计 | 保持 | 白度 | 保持 | 白度计检定规程 JJG 512 | 65～92 | U=1.8
51 | 交流标准电流源 | 保持 | 电流 | 保持 | 交流标准电流源检定规程 JJG(冀)076 | (0.001～1)A,(10Hz～100Hz) | U=2.2×10-3Ix+0.6mA
[6 empty] | (0.001～1)A,(100Hz～1000Hz) | U=1.2×10-3Ix+0.6mA
[6 empty] | (0.001～1)A,(1000Hz～4kHz) | U=1.6×10-3Ix+0.6mA
[6 empty] | (1～3)A,(10Hz～100Hz) | U=2.1×10-3Ix+3.8mA
[6 empty] | (1～3)A,(100Hz～1000Hz) | U=1.7×10-3Ix+2.4mA
[6 empty] | (1～3)A,(1000Hz～4kHz) | U=2.1×10-3Ix+2.4mA
52 | 交流标准电压源 | 保持 | 电压 | 保持 | 交流标准电压源检定规程 JJG(军工)71 | (0.1～1)V,(10Hz～100Hz) | U=7×10-4Ux+0.8mV
[6 empty] | (0.1～1)V,(100Hz～20kHz) | U=7×10-4Ux+0.6mV
[6 empty] | (0.1～1)V,(20kHz～50kHz) | U=1.4×10-3Ux+0.8mV
[6 empty] | (0.1～1)V,(50kHz～100kHz) | U=7×10-3Ux+1.2mV
[6 empty] | (1～10)V,(10Hz～100Hz) | U=7×10-4Ux+8mV
[6 empty] | (1～10)V,(100Hz～20kHz) | U=7×10-4Ux+5mV
[6 empty] | (1～10)V,(20kHz～50kHz) | U=1.4×10-3Ux+8mV
[6 empty] | (1～10)V,(50kHz～100kHz) | U=7×10-3Ux+12mV
52 | 交流标准电压源 | 保持 | 电压 | 保持 | 交流标准电压源检定规程 JJG(军工)71 | (10～100)V,(10Hz～100Hz) | U=7×10-4Ux+80mV
[6 empty] | (10～100)V,(100Hz～20kHz) | U=7×10-4Ux+50mV
[6 empty] | (10～100)V,(20kHz～50kHz) | U=1.4×10-3Ux+70mV
[6 empty] | (10～100)V,(50kHz～100kHz) | U=7×10-3Ux+0.1V
[6 empty] | (100～1000)V,(10Hz～100Hz) | U=7×10-4Ux+0.8V
[6 empty] | (100～1000)V,(100Hz～20kHz) | U=7×10-4Ux+0.4V
[6 empty] | (100～1000)V,(20kHz～50kHz) | U=1.4×10-3Ux+0.7V
[6 empty] | (100～1000)V,(50kHz～100kHz) | U=7×10-3Ux+0.9V
53 | 直流稳定电源 | 保持 | 电压 | 保持 | 直流稳定电源校准规范 JJF 1597 | (20～100)mV | U=6×10-5Ux+5.2µV
[6 empty] | (0.1～1)V | U=5×10-5Ux+9.2µV
[6 empty] | (1～10)V | U=4.0×10-5Ux+69µV
[6 empty] | (10～100)V | U=5×10-5Ux+0.8mV
[6 empty] | (100～1000)V | U=6×10-5Ux+23mV
|  |  | 电流 | 保持 |  | (0.1～10)mA | U=6×10-4Ix+3.5µA
[6 empty] | (10～100)mA | U=6×10-4Ix+6.9µA
[6 empty] | (0.1～1)A | U=1.2×10-3Ix+0.2mA
[6 empty] | (1～3)A | U=1.4×10-3Ix+1mA
54 | 绝缘电阻表 | 保持 | 电阻 | 保持 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622 | (0.1～100)kΩ | Urel=0.3%
[6 empty] | (0.1～10)MΩ | Urel=0.6%
[6 empty] | (10～100)MΩ | Urel=1.2%
[6 empty] | (0.1～2)GΩ | Urel=2.4%
|  |  | 电压 | 保持 |  | (100～5000)V | Urel=0.7%
55 | 电子式绝缘电阻表 | 修改 | 电阻 | 修改 | 电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005 | (0.1～100)kΩ | Urel=0.3%
[6 empty] | (0.1～10)MΩ | Urel=0.6%
[6 empty] | (10～100)MΩ | Urel=1.2%
[6 empty] | (0.1～2)GΩ | Urel=2.4%
|  |  | 电压 | 修改 |  | (100～5000)V | Urel=0.7%
56 | 接地电阻表 | 保持 | 电阻 | 保持 | 接地电阻表检定规程 JJG 366 | (0.01～0.1)Ω | Urel=12%
[6 empty] | (0.1～1)Ω | Urel=2.1%
[6 empty] | (1～10)Ω | Urel=0.24%
[6 empty] | (10～1000)Ω | Urel=0.12%
57 | 直流电位差计 | 保持 | 电压 | 保持 | 直流电位差计检定规程 JJG 123 | 1µV～1mV | U=0.3µV～0.5µV
[6 empty] | 1mV～1.91V | Urel=5×10-4～1.5×10-4
58 | 直流电阻箱 | 保持 | 电阻 | 保持 | 直流电阻箱检定规程 JJG 982 | (0.01～2)Ω | Urel=6×10-3
[6 empty] | (2～20)Ω | Urel=3.2×10-4
[6 empty] | (20～200)Ω | Urel=3.1×10-4
[6 empty] | (0.2～100)kΩ | Urel=3×10-4
59 | 直流电桥 | 保持 | 电阻 | 保持 | 直流电桥检定规程 JJG 125 | (0.01～0.1)Ω | Urel=5%
[6 empty] | (0.1～1)Ω | Urel=1.2%
[6 empty] | (1～10)Ω | Urel=0.23%
[6 empty] | (10～100)Ω | Urel=0.05%
[6 empty] | (0.1～1.10)kΩ | Urel=0.012%
60 | 耐电压测试仪 | 保持 | 电压 | 保持 | 耐电压测试仪检定规程 JJG 795 | (0.5～15)kV,(50Hz) | Urel=0.7%
[6 empty] | (0.5～15)kV,(DC) | Urel=0.7%
|  |  | 电流 | 保持 |  | (0.5～200)mA,(50Hz) | Urel=0.7%
[6 empty] | (0.5～200)mA,(DC) | Urel=0.7%
|  |  | 时间 | 保持 |  | (10～100)s | Urel=1.2%
61 | 泄漏电流测试仪 | 保持 | 电流 | 保持 | 泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843 | (0.01～10)mA,(50Hz) | U=1.4×10-2Ix+0.4mA
[6 empty] | (10～100)mA,(50Hz) | U=1.4×10-2Ix+0.5mA
[6 empty] | (0.01～10)mA,(DC) | U=5.8×10-4Ix+3.5µA
[6 empty] | (10～100)mA,(DC) | U=5.8×10-4Ix+6.9µA
62 | 数字多用表 | 保持 | 直流电压 | 保持 | 数字多用表校准规范 JJF 1587 | (10～330)mV | U=3×10-5Ux+1.2µV
[6 empty] | (0.33～3.3)V | U=1.3×10-5Ux+2.3µV
[6 empty] | (3.3～33)V | U=1.4×10-5Ux+18µV
[6 empty] | (33～330)V | U=2.1×10-5Ux+0.18mV
[6 empty] | (330～1000)V | U=2.1×10-5Ux+1.7mV
|  |  | 直流电流 | 保持 |  | (20～330)μA | U=2×10-4Ix+24nA
[6 empty] | (0.33～3.3)mA | U=1.2×10-4Ix+35nA
[6 empty] | (3.3～33)mA | U=1.2×10-4Ix+0.23µA
[6 empty] | (33～330)mA | U=1.2×10-4Ix+2.3µA
[6 empty] | (0.33～1.1)A | U=2.3×10-4Ix+46µA
[6 empty] | (1.1～3)A | U=4.4×10-4Ix+46µA
[6 empty] | (3～11)A | U=5.8×10-4Ix+0.38mA
[6 empty] | (11～20)A | U=1.2×10-3Ix+0.87mA
|  |  | 交流电压 | 保持 |  | (10～33)mV,(45Hz～10kHz) | U=2×10-4Ux+7µV
[6 empty] | (33～330)mV,(45Hz～10kHz) | U=2×10-4Ux+9.3µV
[6 empty] | (0.33～33)V,(45Hz～10kHz) | U=2×10-4Ux+29µV
[6 empty] | (33～330)V,(45Hz～10kHz) | U=2.4×10-4Ux+6.8mV
[6 empty] | (330～1000)V,(45Hz～10kHz) | U=4×10-4Ux+12mV
|  |  | 交流电流 | 保持 |  | (20～330)μA, (10Hz～30kHz ) | U=8.5×10-3Ix+0.24µA
[6 empty] | (0.33～3.30)mA,(10Hz～30kHz) | U=1.2×10-2Ix+0.65µA
[6 empty] | (3.3～33)mA,(10Hz～30kHz ) | U=0.46×10-2Ix+0.48µA
[6 empty] | (33～330)mA,(10Hz～30kHz ) | U=0.48×10-2Ix+0.24mA
[6 empty] | (0.33～1.1)A,(10Hz～10kHz ) | U=3.0×10-2Ix+5.4mA
[6 empty] | (1.1～3)A,(45Hz～10kHz ) | U=3.0×10-2Ix+5.4mA
[6 empty] | (3～11)A,(45Hz～5kHz ) | U=3.3×10-2Ix+2.4mA
[6 empty] | (11～20)A,(45Hz～5kHz ) | U=3.3×10-2Ix+5.6mA
|  |  | 电阻 | 保持 |  | (1～10)Ω | Urel=0.23%
[6 empty] | (10～100)Ω | Urel=0.05%
[6 empty] | (0.1～100)kΩ | Urel=0.012%
[6 empty] | (0.1～10)MΩ | Urel=0.26%
[6 empty] | (10～100)MΩ | Urel=0.53%
63 | 数字功率表 | 保持 | 交流功率 | 保持 | 交流数字功率表检定规程 JJG 780 | (1～3000)W,(45～65)Hz | Urel=0.16%
[6 empty] | (1～3000)W,(1kHz) | Urel =0.4%
64 | 钳形电流表 | 保持 | 电流 | 保持 | 钳形电流表校准规范 JJF 1075 | (0.1～1)A,(45～65)Hz | Urel=0.05%
[6 empty] | (1～100)A,(45～65)Hz | Urel=0.3%
[6 empty] | (100～1000)A,(45～65)Hz | Urel=0.27%
[6 empty] | (0.01～1000)A,(DC) | Urel=0.27%
65 | 接地导通电阻测试仪 | 保持 | 电阻 | 保持 | 接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984 | (1～800)mΩ | Urel=0.26%
|  |  | 电流 | 保持 |  | (0.1～30）A，(DC,50Hz) | Urel=0.7%
66 | 示波器 | 保持 | 时间 | 保持 | 模拟示波器检定规程 JJG 262 | 2ns～5s | Urel=0.3%
|  |  | 电压 | 保持 |  | 2mV～130V， (1MΩ) | Urel=0.5%
[6 empty] | 2mV～6.6V， (50Ω) | Urel=0.5%
|  |  | 频带宽度 | 保持 |  | DC～600MHz | Urel=5%
|  |  | 上升时间 | 保持 |  | 1ns～1µs | Urel=5%
67 | 秒表 | 保持 | 时间 | 保持 | 秒表检定规程 JJG 237 | (1～60)s（电子秒表） | U=9ms
[6 empty] | (60～3600)s（电子秒表） | U=36ms
[6 empty] | (1～30)s（机械秒表） | U=15ms
[6 empty] | (30～900)s（机械秒表） | U=19ms
68 | 工作用玻璃液体温度计 | 保持 | 温度 | 保持 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (-60～0)℃ | U=0.13℃ | 只校准普通级温度计
68 | 工作用玻璃液体温度计 | 保持 | 温度 | 保持 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (>0～100)℃ | U=0.14℃ | 只校准普通级温度计
[6 empty] | (>100～300)℃ | U=0.16℃
69 | 压力式温度计 | 保持 | 温度 | 保持 | 压力式温度计检定规程 JJG 310 | (-60～+300)℃ | U=0.6℃
70 | 双金属温度计 | 保持 | 温度 | 保持 | 双金属温度计检定规程 JJG 226 | (-60～+300)℃ | U=0.6℃
71 | 电接点玻璃水银温度计 | 修改 | 温度 | 修改 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131 | (-60～+300)℃ | U=0.6℃
72 | *电热恒温水浴锅 | 修改 | 温度 | 修改 | 电热恒温水浴锅校准规范 JJF（辽）118 | (5～95)℃ | U=0.3℃
73 | 工业铂、铜热电阻 | 保持 | 温度 | 保持 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229 | (-60～+300)℃ | U=(0.05～0.14)℃ | 只校准B级铂电阻
74 | 廉金属热电偶 | 保持 | 温度 | 保持 | 廉金属热电偶校准规范 JJF 1637 | (0～300)℃（恒温槽） | U=0.6℃
[6 empty] | (>300～1100)℃（高温炉） | U=1.0℃
75 | *数字温度指示调节仪 | 保持 | 温度 | 保持 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617 | 配热电偶: (0～1300)℃ | U=(1.0～1.2)℃ | 配热电偶使用时只校准K型
[6 empty] | 配热电阻: (-200～+800)℃ | U=(0.7～1.0)℃
76 | *工业过程测量记录仪 | 保持 | 温度 | 保持 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG 74 | 配热电偶: (0～1300)℃ | U=(1.0～1.5)℃ | 配热电偶使用时只校准K型
[6 empty] | 配热电阻: (-200～+800)℃ | U=(0.7～1.2)℃
77 | 数字温度计 | 修改 | 温度 | 修改 | 数字温度计校准规范 JJF（苏）95 | (-60～300)℃ | U=0.16℃
78 | *沸煮箱 | 保持 | 时间 | 保持 | 沸煮箱校准规范 JJF（冀）064 | (25～35)min | U=76s
79 | *环境试验设备 | 修改 | 温度 | 修改 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101 | (-60～40)℃ | U=(0.7～0.3)℃
[6 empty] | (>40～100)℃ | U=(0.4～0.7)℃
[6 empty] | (>100～300)℃ | U=(0.7～1.2)℃
|  |  | 湿度 | 修改 |  | 30%RH～95%RH | U=1.6%RH
80 | 机械式温湿度计 | 保持 | 温度 | 保持 | 机械式温湿度计检定规程 JJG 205 | (5～50)℃ | U=0.5℃ | 只校准机械式温湿度计
|  |  | 湿度 | 保持 |  | 30%RH～80%RH | U=1.7%RH～2.5%RH
81 | 温度变送器 | 保持 | 温度 | 保持 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 | 不带传感器(4～20)mA | U=（0.005~0.010）mA
82 | 工作用辐射温度计 | 修改 | 温度 | 修改 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 | (30～50)℃ | U=0.3℃
[6 empty] | (>50～550)℃ | U=3.0℃
[6 empty] | (700～1400) ℃ | U=4.6℃
83 | 砝码 | 修改 | 质量 | 修改 | 砝码检定规程 JJG 99 | （1～500）mg | U=（0.006～0.02）mg | 只做F1等级及以下砝码校准
[6 empty] | （1～500）g | U=（0.03～0.7）mg
[6 empty] | （1～20）kg | U=（1.5～28）mg
84 | *机械天平 | 修改 | 质量 | 修改 | 机械天平检定规程 JJG 98 | （1～500）mg | U=（0.2~0.3）mg
[6 empty] | （0.5～500）g | U=（0.3～9）mg
[6 empty] | （0.5～20）kg | U=（9～28）mg
85 | *电子天平 | 修改 | 质量 | 修改 | 电子天平校准规范 JJF 1847 | （1～500）mg | U=（0.2~0.3）mg
[6 empty] | （0.5～500）g | U=（0.3～9）mg
[6 empty] | （0.5～32）kg | U=（9～58）mg
86 | 扭矩扳子 | 保持 | 扭矩 | 保持 | 扭矩扳子检定规程 JJG 707 | (0.4～3000)Nm | Urel=0.8%
87 | *雷氏夹膨胀测定仪 | 修改 | 长度 | 修改 | 水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范 JJF(建材)110 | (1～25)mm | Urel=0.33%
|  |  | 质量 | 修改 |  | （299～301）g | U=0.01g
88 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 修改 | 时间 | 修改 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通)096 | (20～30)s | U=0.3s | 被测量长度只做落距
|  |  | 长度 | 修改 |  | （9.8～10.2）mm | U=0.05mm
89 | *拉力、压力和万能试验机 | 保持 | 力值 | 保持 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139 | 10N～3000kN | Urel=0.38%
90 | *电子式万能试验机 | 修改 | 力值 | 修改 | 电子式万能试验机检定规程 JJG 475 | 0.1N～100N | Urel=0.26%
[6 empty] | >100N～1000kN | Urel=0.38%
91 | *抗折试验机 | 保持 | 力值 | 保持 | 抗折试验机检定规程 JJG 476 | (1～10)kN | Urel=0.4%
|  |  | 速度 | 保持 |  | （45～55）N/s | U=1N/s
92 | *金属布氏硬度计 | 保持 | 硬度 | 保持 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG 150 | (90～125)HBW | Urel=2.4%
[6 empty] | (＞125～225)HBW | Urel=1.9%
93 | *金属洛氏硬度计 | 保持 | 硬度 | 保持 | 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG 112 | (80～88)HRA | U＝0.6HRA
[6 empty] | (85～100)HRBW | U＝0.8HRBW
[6 empty] | (20～30)HRC | U＝0.7HRC
[6 empty] | (35～55)HRC | U＝0.7HRC
[6 empty] | (60～70)HRC | U＝0.6HRC
94 | *水泥胶砂试体成型振实台 | 保持 | 时间 | 保持 | 水泥胶砂试体成型振实台检定规程 JJG(冀)40 | （50～70）s | U=0.3s
|  |  | 振幅 | 保持 |  | （14.7～15.3）mm | U=0.08mm
95 | *混凝土振动台 | 保持 | 振幅 | 保持 | 试验用混凝土振动台校准规范 JJG（冀）123 | (0.3～0.6)mm | Urel=4.4%
|  |  | 频率 | 保持 |  | （45～55）Hz | Urel=0.88%
96 | *行星式水泥胶砂搅拌机 | 修改 | 转速 | 修改 | 行星式水泥胶砂搅拌机检定规程 JJG(冀)39 | （50～140）r/min | U=0.6r/min | 被测量长度只做搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙
|  |  | 时间 | 修改 |  | （20～300）s | U=0.3s
|  |  | 长度 | 修改 |  | （2～4）mm | U=0.3mm
97 | *水泥净浆搅拌机 | 修改 | 转速 | 修改 | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG(冀)3005 | （50～140）r/min | U=0.6r/min | 被测量长度只做搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙
|  |  | 时间 | 修改 |  | （10～300）s | U=0.3s
|  |  | 长度 | 修改 |  | （1～3）mm | U=0.3mm
98 | *工作测力仪 | 保持 | 力值 | 保持 | 工作测力仪检定规程 JJG 455 | （0.1～100）N | Urel=0.26%
[6 empty] | >100N～300kN | Urel=0.38%
99 | *贯入阻力仪 | 保持 | 力值 | 保持 | 贯入阻力仪检定规程 JJG(冀)057 | (200～1500)N | Urel=0.37%
100 | *混凝土抗渗仪 | 修改 | 压力 | 修改 | 混凝土抗渗仪校准规范 JJF1812 | (0.1～1.5)MPa | U=0.6%FS
101 | *沥青针入度试验仪 | 修改 | 长度 | 修改 | 沥青针入度仪校准规范 JJF 1208 | (0～55)mm | U=0.03mm | 被测量长度只做测长装置示值误差
|  |  | 质量 | 修改 |  | （45～205）g | U=0.02g
102 | *砂浆稠度仪 | 修改 | 长度 | 修改 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090 | (0～145)mm | U=0.1mm | 被测量长度只做指示装置的校准
|  |  | 质量 | 修改 |  | （298～302）g | U=0.1g
103 | *水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 修改 | 长度 | 修改 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090 | (0～70)mm | U=0.1mm | 被测量长度只做指示装置的校准
|  |  | 质量 | 修改 |  | （298～302）g | U=0.1g
104 | *土壤液塑限检测仪 | 修改 | 长度 | 修改 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090 | (0～22)mm | U=0.03mm | 被测量长度只做指示装置的校准
|  |  | 质量 | 修改 |  | （75～101）g | U=0.02g
105 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 保持 | 压力 | 保持 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49 | (-0.1～60)MPa | U=0.2%FS
106 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 保持 | 压力 | 保持 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52 | (-0.1～250)MPa | U=0.6%FS
107 | 压力变送器 | 修改 | 压力 | 修改 | 压力变送器检定规程 JJG 882 | (-0.1～60)MPa | U=0.12%FS
108 | 压力控制器 | 保持 | 压力 | 保持 | 压力控制器检定规程 JJG 544 | (-0.1～60)MPa | U=0.24%FS
109 | 数字压力计 | 修改 | 压力 | 修改 | 数字压力计检定规程 JJG 875 | (-0.1～60)MPa | U=0.09%FS
110 | 带弹簧管压力表的气体减压器 | 保持 | 压力 | 保持 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328 | (0.005～25)MPa | U=1%FS
111 | 倾斜式微压计 | 保持 | 压力 | 保持 | 倾斜式微压计检定规程 JJG 172 | (-2000～2000)Pa | U=1.3%FS
112 | *液态物料定量灌装机 | 修改 | 容量 | 修改 | 液态物料定量灌装机检定规程 JJG 687 | （10～50）mL | U=0.08mL | 只做定容式液态物料定量灌装机
[6 empty] | （>50～500）mL | U=0.19mL
[6 empty] | 18.9L | U=64mL
113 | 常用玻璃量器 | 保持 | 容量 | 保持 | 常用玻璃量器检定规程 JJG 196 | (0.1～25)mL | U=（0.0005~0.009）mL
[6 empty] | (25～500)mL | U=（0.009~0.07）mL
[6 empty] | (500～2000)mL | U=（0.07~0.22）mL
114 | 标准金属量器 | 保持 | 容积 | 保持 | 标准金属量器检定规程 JJG 259 | 20L | Urel=0.05%
[6 empty] | 50L | Urel=0.05%
[6 empty] | 100L | Urel=0.05%
115 | *移液器 | 保持 | 容量 | 保持 | 移液器检定规程 JJG 646 | (1～10)μL | Urel=0.16%
[6 empty] | (>10～300)μL | Urel=0.13%
[6 empty] | (>300～10000)μL | Urel=0.05%
116 | 微量进样器 | 修改 | 容量 | 修改 | 微量进样器检定规程 JJG(冀)061 | (5～50)μL | Urel=1.2%
[6 empty] | (>50～1000)μL | Urel=0.47%
117 | 工作玻璃浮计 | 修改 | 密度 | 修改 | 工作玻璃浮计检定规程 JJG 42 | (650～1830)kg/m3 | U=0.4 kg/m3 | 不测酒精计
118 | 工作毛细管黏度计 | 保持 | 黏度 | 保持 | 工作毛细管黏度计检定规程 JJG 155 | (2～10)mm2/s | Urel=0.48%
[6 empty] | (＞10～5000)mm2/s | Urel=0.57%
[6 empty] | (＞5000～60000)mm2/s | Urel=0.73%
119 | *手持糖量计 | 保持 | 浓度 | 保持 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820 | (0.1～50)% | U=0.4%
120 | *自动旋光仪 | 保持 | 旋光度 | 保持 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536 | -45°～45° | U=0.005°
121 | *紫外可见分光光度计 | 保持 | 波长 | 保持 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178 | (190～900)nm | U=0.7nm
|  |  | 透射比 | 保持 |  | (5～35)% | U=0.5%
122 | *可见分光光度计 | 保持 | 波长 | 保持 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178 | (340～900)nm | U=0.7nm
|  |  | 透射比 | 保持 |  | (5～35)% | U=0.3%
123 | *原子吸收分光光度计 | 保持 | 检出限 | 保持 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694 | 火焰原子化器测铜：≤0.02μg/mL | U=0.003μg/mL
[6 empty] | 石墨炉原子化器测镉：≤4pg | U=0.4pg
124 | *液相色谱仪 | 保持 | 最小检测浓度 | 保持 | 液相色谱仪检定规程 JJG 705 | 紫外-可见光检测器和二极管阵列检测器(萘)：≤5×10-8 g/mL | Urel=7%
[6 empty] | 荧光检测器(萘)：≤5×10-9 g/mL | Urel=7%
[6 empty] | 示差折光率检测器(胆固醇)：≤5×10-6 g/mL | Urel=8%
[6 empty] | 蒸发光散射检测器(胆固醇)：≤5×10-6 g/mL | Urel=8%
125 | *气相色谱仪 | 保持 | 灵敏度 | 保持 | 气相色谱仪检定规程 JJG 700 | TCD（苯）：≥800 mV•mL/mg | Urel=23%
|  |  | 检出限 | 保持 |  | FID（正十六烷）：≤0.5ng/s | Urel=23%
[6 empty] | FPD：≤0.5ng/s(硫) | Urel=23%
[6 empty] | FPD：≤0.1ng/s(磷) | Urel=23%
[6 empty] | NPD：≤5pg/s(氮) | Urel=23%
[6 empty] | NPD：≤10pg/s(磷) | Urel=23%
[6 empty] | ECD（丙体六六六）：≤5pg/mL | Urel=23%
126 | *实验室pH（酸度）计 | 修改 | 酸度 | 修改 | 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG 119 | 电计：0～14 | U=0.01 | 不测0.001级
[6 empty] | 仪器：4～10 | U=0.02
|  |  | 电压 | 修改 |  | (-2000～2000) mV | U=0.03%FS
127 | *自动电位滴定仪 | 修改 | 电位 | 修改 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG 814 | (-2000～2000) mV | U=0.02%FS
|  |  | 浓度 | 新增 |  | 0.1mol·L-1 | Urel=0.5%
|  |  | 容量 | 新增 |  | (1～20)mL | U=0.008mL
128 | *实验室离子计 | 保持 | 离子浓度 | 保持 | 实验室离子计检定规程 JJG 757 | 电计：0～14 | U=0.01
[6 empty] | 仪器：2～4 | U=0.02
|  |  | 电位 | 保持 |  | (-2000～2000) mV | U=0.02%FS
129 | *电导率仪 | 保持 | 电导率 | 保持 | 电导率仪检定规程 JJG 376 | 电子单元：(0.05～2×105)μS•cm-1 | U=0.1%FS
[6 empty] | 仪器：(100～2000)μS•cm-1 | U=0.3%FS
130 | *浊度计 | 保持 | 浊度 | 保持 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (2～400)NTU | Urel=5.2%
131 | *定碳定硫分析仪 | 保持 | 浓度 | 保持 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395 | 碳:(0.010～0.100)% | Urel=13%
[6 empty] | 碳:(0.100～1.000)% | Urel=3.4%
[6 empty] | 硫:(0.003～0.010)% | Urel=16%
[6 empty] | 硫:(0.010～0.100)% | Urel=6.0%
132 | *煤中全硫测定仪 | 保持 | 硫含量 | 保持 | 煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006 | (0.40～1.00)% | Urel=8.0%
[6 empty] | (1.01～4.00)% | Urel=2.6%
[6 empty] | (4.01～6.00)% | Urel=2.0%
133 | *氧弹热量计 | 保持 | 热值 | 保持 | 氧弹热量计检定规程 JJG 672 | (26400～26500)J/g | Urel=0.15%
134 | *火焰光度计 | 保持 | 检测限 | 保持 | 火焰光度计检定规程 JJG 630 | K：≤0.004mmol/L | U=0.0016mmol/L
[6 empty] | Na：≤0.008mmol/L | U=0.0028mmol/L
135 | *碳、氢、氮元素分析仪测氢仪 | 保持 | 元素含量 | 保持 | 元素分析仪校准规范 JJF 1321 | 碳：(55.0～80.0)% | Urel=1.4%
[6 empty] | 氢：(2.0～5.0)% | Urel=1.4%
[6 empty] | 氮：(0.4～1.5)% | Urel=1.4%
136 | *直读光谱仪 | 保持 | 检出限 | 保持 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 | C≤0.02% | Urel=40%
[6 empty] | Si≤0.02% | Urel=40%
[6 empty] | Mn≤0.02% | Urel=40%
[6 empty] | Cr≤0.01% | Urel=40%
[6 empty] | Ni≤0.02% | Urel=40%
[6 empty] | V≤0.01% | Urel=40%
137 | *大气采样器 | 保持 | 流量 | 保持 | 大气采样器检定规程 JJG 956 | (100～6000) mL/min | Urel=2.0%
138 | *烟尘采样器 | 保持 | 流量 | 保持 | 烟尘采样器检定规程 JJG 680 | (5～60)L/min | Urel=2.0%
139 | *烟气分析仪 | 保持 | 浓度 | 保持 | 烟气分析仪检定规程 JJG 968 | 氧气：(5～25)% | Urel=2.0%
[6 empty] | 二氧化硫：(900～4500)mg/m3 | Urel=2.0%
[6 empty] | 一氧化氮：(250～1000)mg/m3 | Urel=2.0%
[6 empty] | 一氧化碳：(1000～4000)mg/m3 | Urel=2.0%
140 | *粉尘采样器 | 保持 | 流量 | 保持 | 粉尘采样器检定规程 JJG 520 | (0.1～30)L/min | Urel=2.0%
141 | *总悬浮颗粒物采样器 | 保持 | 流量 | 保持 | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG 943 | (80～120)L/min | Urel=2.0%
[6 empty] | (800～1200)L/min | Urel=2.0%
142 | *一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 保持 | 浓度 | 保持 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 635 | 一氧化碳：(200～800) μmol/mol | Urel=1.4%
[6 empty] | 二氧化碳：(200～800) μmol/mol | Urel=1.4%
143 | *血细胞分析仪 | 保持 | 血细胞含量 | 保持 | 血细胞分析仪检定规程 JJG 714 | 白细胞WBC：(3.0～15.0)×109/L | Urel=3.3%
[6 empty] | 红细胞RBC：(2～5)×1012/L | Urel=2.7%
[6 empty] | 血红蛋白HGB：(60～160)g/L | Urel=2.3%
[6 empty] | 血小板PLT：(100～300)×109/L | Urel=4.4%
144 | *半自动生化分析仪 | 保持 | 波长 | 保持 | 半自动生化分析仪检定规程 JJG 464 | (340～700)nm | U=0.7nm
|  |  | 吸光度 | 保持 |  | 0.5～1.0 | U=0.006
145 | *酶标分析仪 | 保持 | 吸光度 | 保持 | 酶标分析仪检定规程 JJG 861 | 0.2～1.5 | U=0.01
|  |  | 波长 | 保持 |  | (405～630)nm | U=1.0nm
146 | *心电图机 | 保持 | 电压 | 保持 | 心电图机检定规程 JJG 543 | (0.1～5)mV | Urel=2.1%
|  |  | 频率 | 保持 |  | (0.1～100)Hz | Urel=2.0%
147 | *心脏除颤器 | 保持 | 能量释放 | 保持 | 心脏除颤器校准规范 JJF 1149 | (2～100)J | Urel=5.8%
[6 empty] | (101～360)J | Urel=3.8%
|  |  | 心率 | 保持 |  | （27～300）次/分 | Urel=1.8%
148 | *呼吸机 | 保持 | 潮气量 | 保持 | 呼吸机校准规范 JJF 1234 | (0.1～1)L | Urel=3.6%
|  |  | 气道压力 | 保持 |  | (0.1～10)kPa | U=0.12kPa
|  |  | 呼吸频率 | 保持 |  | (1～80)次/分 | Urel=3.4%
|  |  | 氧浓度 | 保持 |  | (21～100)% | U=2.4%
149 | *医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 保持 | 空气比释动能 | 保持 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程 JJG 1078 | 1μGy～1Gy | Urel=4.9%
150 | *医用多参数监护仪 | 修改 | 电压 | 修改 | 多参数监护仪检定规程 JJG1163 | (0.5～2)mV | Urel=3.1% | 将原申请规范“JJG760"和"JJG(冀)079”变更为“JJG1163"
|  |  | 心率 | 修改 |  | (27～300)次/分 | Urel=1.8%
|  |  | 无创血压 | 修改 |  | (0～40)kPa | U=0.3kPa
|  |  | 血氧饱和度 | 修改 |  | (35～100)% | U=1.4%
151 | *医用注射泵和输液泵 | 保持 | 流量 | 保持 | 医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259 | (5～19.9)mL/h | Urel=2.6%
[6 empty] | (20～200)mL/h | Urel=1.3%
[6 empty] | (201～1000)mL/h | Urel=2.5%
152 | *医用超声诊断仪超声源 | 保持 | 输出声功率 | 保持 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639 | (1～100)mW | Urel=11%
153 | *医用诊断X射线辐射源 | 保持 | 空气比释动能率 | 保持 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 JJG 744 | 1μGy/s～1Gy/min | Urel=5.1%
154 | *X射线探伤机 | 保持 | 空气比释动能率 | 保持 | X射线探伤机检定规程 JJG 40 | (1～1000) cGy/ min | Urel=4.8%
155 | *超声探伤仪 | 保持 | 衰减 | 保持 | 超声探伤仪检定规程 JJG 746 | (0-81)dB（0.5~15z)MHz | U=0.2dB
|  |  | 水平线性 | 保持 |  | 0~100% （0.5~15z)MHz | U=0.2%
|  |  | 垂直线性 | 保持 |  | 0~100% （0.5~15z)MHz | U=1.7%
157 | *车速表校验台 | 保持 | 速度 | 保持 | 滚筒式车速表检验台检定规程 JJG 909 | (30～120)km/h | Urel=1.3%
158 | *滚筒反力式制动检验台 | 保持 | 力值 | 保持 | 滚筒反力式制动检验台检定规程 JJG 906 | (5～40)kN | Urel=1.7% | 只测静态
159 | *汽车排放气体测试仪 | 保持 | 浓度 | 保持 | 汽车排放气体测试仪校准规范 JJF 688 | HC: (150～3500)×10-6 | Urel=2.0%
[6 empty] | CO: (0.4～6)×10-2 | Urel=1.6%
[6 empty] | CO2:(3～16)×10-2 | Urel=1.6%
[6 empty] | O2 :(0.5～25)×10-2 | Urel=2.8%
160 | *透射式烟度计 | 保持 | 光吸收比 | 保持 | 透射式烟度计检定规程 JJG 976 | (30～80)% | U=0.7%
161 | *汽车侧滑检验台 | 保持 | 侧滑量 | 保持 | 汽车侧滑检验台检定规程 JJG 908 | (-10～10)m/km | U=0.06m/km
162 | *测功装置 | 保持 | 扭矩 | 保持 | 测功装置检定规程 JJG 653 | (5～1500)Nm | Urel=0.9% | 只测接触式
|  |  | 转速 | 保持 |  | (50～10000)r/min | Urel=0.7%
163 | *轴(轮)重仪 | 修改 | 质量 | 修改 | 机动车检测专用轴(轮)重仪检定规程 JJG 1014 | (20～10000)kg | Urel=0.7%
164 | *汽车前照灯检测仪 | 保持 | 发光强度 | 保持 | 机动车前照灯检测仪检定规程 JJG 745 | (5～60)kcd | Urel=6.8%
|  |  | 偏移值 | 保持 |  | 上17.5cm/dam ～下35cm/dam 左35cm/dam～右35cm/dam | U=1.8cm/dam
165 | *车轮动平衡机 | 保持 | 质量 | 保持 | 车轮动平衡机校准规范 JJF 1151 | (5～200)g | U=5g
|  |  | 相位 | 保持 |  | (0～360)° | U=2°
166 | *滤纸式烟度计 | 保持 | 烟度 | 保持 | 滤纸式烟度计检定规程 JJG 847 | (1.3～10)BSU | 0.3BSU
167 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪 | 保持 | 力值 | 保持 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范 JJF 1196 | (100～500)N | Urel=1.1%
|  |  | 角度 | 保持 |  | (-1080～1080)° | U=1°
168 | *汽车用透光率计 | 保持 | 透射比 | 保持 | 汽车用透光率计校准规范 JJF 1225 | 45%～85% | U=0.6%
169 | 汽车制动踏板力计 | 保持 | 力值 | 保持 | 汽车制动操纵力计校准规范 JJF 1169 | (100～1000)N | Urel=0.6%
170 | 便携式制动性能测试仪 | 修改 | 减速度值 | 修改 | 便携式制动性能测试仪校准规范 JJF 1168 | （2.04～4.90）m/s2 | U=0.03m/s2 | 不做动态校准
[6 empty] | （4.91～9.81）m/s2 | Urel=0.7%

## 检测
序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法） | 说明
|  | 序号 | 名称
1 | 通用零部件 | 1 | 直线度 | 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.2
|  | 2 | 平面度 | 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.3
|  | 3 | 圆度 | 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.4
|  | 4 | 平行度 | 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.8
|  | 5 | 垂直度 | 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.9
|  | 6 | 对称度 | 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.12
|  | 7 | 几何尺寸 | 产品几何量技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009 5
|  | 8 | 表面粗糙度 | 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度 GB/T 1031-2009 5.2