秦皇岛市市场监督管理局2025年度眼镜质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于开展重点工业产品（含生产许可证

产品）质量监督抽查的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的眼镜产品(GB 13511.1 、GB/T 13511.3、QB 2457)质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的眼镜产品。

- 抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。抽样基数满足抽样数量即可，按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法：每批次产品抽取样品2副，供检验用，此2副样品作为检后备用样品。

- 检验项目和方法：检验项目共10项(球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、两镜片顶焦度互差、镜架外观质量、透射特性/透射性能)，按照GB 10810.1、GB 13511.1、GB/T 14214 、QB 2457规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。